# 采购项目内容及商务要求

## 一、项目概述

四川省自贡生态环境监测中心站因工作需求采购合格供应商一名，提供实验室仪器设备运行维护。

- ★二、采购标的

| - 标的号 | - 标的名称 | - 服务期限 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 四川省自贡生态环境监测中心站2025年实验室仪器设备运行维护 | - 2025年7月1日至2026年6月30日 |  |

- ★三、服务内容及技术要求

（1）运行维护服务内容清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | 赛默飞世尔 | U3000 |
| 2 | 气相色谱仪 | 北京东西分析 | GC-4000A |
| 3 | 离子色谱仪（阳） | 赛默飞世尔 | AQ1100 |
| 4 | 离子色谱仪（阴） | 赛默飞世尔 | AQ1100 |
| 5 | 原子吸收光谱仪（带火焰和石墨炉系统） | 珀金埃尔默 | AA800 |
| 6 | 气相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | 赛默飞世尔 | TSQ9000 |
| 7 | 气相色谱-质谱联用仪 | 安捷伦 | Agilent 8890-5977C |
| 8 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 赛默飞世尔 | iCAP7200DUO |
| 9 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 赛默飞世尔 | iCAPRQ |

（2）运行维护技术要求

| 序号 | 仪器名称及品牌 | 型号及数量 | 主要维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪- 赛默飞世尔 | U3000 1台 | - 1、合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。 - 出现问题 48 小时内到达现场，在规定时间内解决问题，如遇特殊配件缺货，双方再另行协商；在合同期内报修的问题，如在保修期内未完成，需延长维修时间，直至问题解决；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认。 - 2、开展预防性维护 1 次。至少包含以下内容： 2.1 清洗过滤部件； 2.2 清洗检查泵头组件（柱塞，单向阀，密封圈等）； 2.3 泵机械部件检查； 2.4 校正自动进样器位置； 2.5 检查和清洁传感器及电路板； 2.6 检查及清洗检测池； 2.7 确认灯寿命及光栅使用情况； 2.8 提供关于该仪器维护的咨询服务； 2.9 电脑和软件稳定性检查； 2.10 在现场期间指导消耗品的使用； 2.11 仪器安全性检查。 3、合同期内任一部件（消耗品除外）出现问题，均需更换，费用包含在本次报价中。 4、合同期内消耗品价格按原厂定价七折购买，更换人工费用包含在本次报价中。 5、每次服务后需提供服务报告，并有服务人员签字。 6、由仪器厂家工程师提供技术服务。 7、进行两次巡检，内容包括仪器状况评估、使用的注意事项及根据仪器状况提供预防性防护的建议。 |
| 2 | 气相色谱仪-北京东西分析 | GC-4000A 1台 | 1、合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。 出现问题 48 小时内到达现场， 在规定时间内解决问题，如遇特殊配件缺货，双方再另行协商；在合同期内报修的问题，如在保修期内未完成，需延长维修时间，直至问题解决；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认。 2、开展预防性维护 1 次。至少包含以下内容： 2.1 检查：对全系统进行一般性检查； 2.2 系统清洁：清除风扇和放空口盖的灰尘； 2.3 进样口维护：检查并清洗进样口； 2.4 检测器维护：检查并清洗检测器； 2.5 检漏：进行进样口压力衰减测试； 2.6 检验：重新恢复设置正常的操作条件，检查并记录检测器的偏移； 2.7 文件归档：在仪器维修记录本上记录维护信息； 3、合同期内任一部件（消耗品除外）出现问题，均需更换，费用包含在本次报价中。 4、合同期内消耗品价格按原厂定价七折购买，更换人工费用包含在本次报价中。 5、每次服务后需提供服务报告，并有服务人员签字。 6、由仪器厂家工程师提供技术服务。 7、进行两次巡检，内容包括仪器状况评估、使用的注意事项及根据仪器状况提供预防性防护的建议。 |
| 3 | 离子色谱仪（阳、阴）- 赛默飞世尔 | AQ1100 2台 | 1、合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。 出现问题 48 小时内到达现场，在规定时间内解决问题，如遇特殊配件缺货，双方再另行协商；在合同期内报修的问题，如在保修期内未完成，需延长维修时间，直至问题解决；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认。 2、开展预防性维护 1 次。至少包含以下内容： 2.1 电气的适用性检查，零地电源是否合理，电压是否稳定，管路是否漏气； 2.2 清洗单向阀和柱塞杆，检查和清洁传感器及电路板上的积尘； 2.3 清洁六通阀的转子； 2.4 清洁进样针（自动进样器） 校正进样针位置； 2.5 泵的流速和压力稳定性检查； 2.6 测定各部件的分压及良好性状态； 2.7 测定抑制器的内漏、外漏和反正、清洗电导池； 2.8 测试仪器的基线漂移和噪音； 2.9 提供关于该仪器维护的咨询服务； 2.10 电脑和软件稳定性检查，备份实验数据和系统盘； 2.11 在现场期间指导消耗品的使用； 2.12 维护完成后要进行仪器性能检查。 3、合同期内任一部件（消耗品除外）出现问题，均需更换，费用包含在本次报价中。 4、合同期内消耗品价格按原厂定价七折购买，更换人工费用包含在本次报价中。 5、每次服务后需提供服务报告，并有服务人员签字。 6、由仪器厂家工程师提供技术服务。 7、进行两次巡检，内容包括仪器状况评估、使用的注意事项及根据仪器状况提供预防性防护的建议。 |
| 4 | 原子吸收光谱仪（带火焰和石墨炉系统）- 珀金埃尔默 | AA800 1台 | 1、合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。 出现问题 48 小时内到达现场， 在规定时间内解决问题，如遇特殊配件缺货，双方再另行协商；在合同期内报修的问题，如在保修期内未完成，需延长维修时间，直至问题解决；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认。 2、开展预防性维护 1 次。至少含以下内容： 2.1 更换循环水； 2.2 更换进样管、排废管； 2.3 清洗进样口、石墨锥； 2.4 检查并维护光路系统； 2.5 维护完成后要进行仪器性能检查。 3、合同期内任一部件（消耗品除外）出现问题，均需更换，费用包含在本次报价中。 4、合同期内消耗品价格按原厂定价七折购买，更换人工费用包含在本次报价中。 5、每次服务后需提供服务报告，并有服务人员签字。 6、由仪器厂家工程师提供技术服务。 7、进行两次巡检，内容包括仪器状况评估、使用的注意事项及根据仪器状况提供预防性防护的建议。 |
| 5 | 气相色谱- 三重四级杆 质谱联用仪- 赛默飞世尔 | TSQ9000 1台 | 1、合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。 出现问题 48 小时内到达现场，在规定时间内解决问题，如遇特殊配件缺货，双方再另行协商；在合同期内报修的问题，如在保修期内未完成，需延长维修时间，直至问题解决；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认。 2、开展预防性维护 1 次。至少包含以下内容： 2.1 系统检查和清洁； 2.2 更换特定的磨损部件； 2.3 气密性检查； 2.4 灵敏度检查； 2.5 清洁质谱系统的离子源； 2.6 仪器安全性检查； 2.7 以仪器调谐样品为标准，确认仪器性能，包括精密度、准确度、质量轴分辨率等参数，使其处于最佳工作状态； 2.8 消耗品需更换即更换：提供PM包1个(包含泵油1瓶)。 3、合同期内任一部件（消耗品除外）出现问题，均需更换，费用包含在本次报价中。 4、合同期内消耗品价格按原厂定价七折购买，更换人工费用包含在本次报价中。 5、每次服务后需提供服务报告，并有服务人员签字。 6、由仪器厂家工程师提供技术服务。 7、进行两次巡检，内容包括仪器状况评估、使用的注意事项及根据仪器状况提供预防性防护的建议。 |
| 6 | 气相色谱-质谱联用仪-安捷伦 | Agilent 8890-5977C 1台 | 1、合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。 出现问题 48 小时内到达现场， 在规定时间内解决问题，如遇特殊配件缺货，双方再另行协商；在合同期内报修的问题，如在保修期内未完成，需延长维修时间，直至问题解决；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认。 2、开展预防性维护 1 次。至少包含以下内容： 2.1 检查：对全系统进行一般性检查； 2.2 系统清洁：清洗离子源、四级杆； 2.3 进样口维护：检查并清洗进样口； 2.4 检测器维护：检查并清洗检测器； 2.5 自动进样器的维护：检查电缆的连接和结构部件的安装，检查并清洗注射器和所有风扇； 2.6 机械泵的维护：检查是否漏油，检查气震阀密封是否完好； 2.7 消耗品需更换即更换：提供PM包1个(包含衬管1个、分流平板1个、进样垫5个和O型圈1个)。 3、合同期内任一部件（消耗品除外）出现问题，均需更换，费用包含在本次报价中。 4、每次服务后需提供服务报告，并有服务人员签字。 5、由仪器厂家工程师提供技术服务。 6、进行两次巡检，内容包括仪器状况评估、使用的注意事项及根据仪器状况提供预防性防护的建议。 |
| 7 | 电感耦合等离子体发射光谱仪-赛默飞世尔 | iCAP7200DUO 1台 | 1、合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。 出现问题48小时内到达现场，在规定时间内解决问题，如遇特殊配件缺货，双方再另行协商；在合同期内报修的问题，如在保修期内未完成，需延长维修时间，直至问题解决；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认。 2、开展预防性维护 1 次。至少包含以下内容： 2.1 检查确认仪器状态 2.2 清洗雾化器 2.3 更换泵管，清洗中心管，清洗炬管 2.4 更换老化水管，气管及接头 2.5 更换冷却循环水，清洗滤网 2.6 定期检查各种 O 型密封圈的磨损情况和定位情况 2.7 检查并清洁一次外光路石英片，检查泵夹 2.8 检测零线与地线之间的电压，确保在点火状态下小于交流5伏 2.9 电脑和软件稳定检查，备份实验数据和系统盘 2.10 在现场期间指导消耗品的使用 2.11 仪器安全性检查 2.12 维护完成后要进行仪器性能检查 3、合同期内任一部件（消耗品除外）出现问题，均需更换，费用包含在本次报价中。 4、合同期内消耗品价格按原厂定价七折购买，更换人工费用包含在本次报价中。 5、每次服务后需提供服务报告，并有服务人员签字。 6、由仪器厂家工程师提供技术服务。 7、进行两次巡检，内容包括仪器状况评估、使用的注意事项及根据仪器状况提供预防性防护的建议。 |
| 8 | 电感耦合等离子体质谱仪-赛默飞世尔 | iCAPRQ 1台 | 1、合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。 出现问题 48 小时内到达现场；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认并针对问题做一次人员培训。 2、开展预防性维护 1 次。基本项目包括但不限于： 2.1 检查确认仪器状态（真空系统、进样系统、气路、水路、接口系统、离子镜系统、采样锥、截取锥、过滤系统、实验室环境、性能测试）； 2.2 清洗雾化器、雾室（绝不能用金属丝清理异物）； 2.3 检查进样管、废液管、泵夹，清洗、安装中心管、炬管； 2.4 更换老化泵管、水管、气管及接头等； 2.5 更换冷却循环水； 2.6 检查机械泵情况，更换泵油； 2.7 检测零线与地线之间的电压，要符合安全范围； 2.8 电脑和软件稳定检查，备份实验数据和系统盘； 2.9 在现场检查消耗品的使用情况，给仪器管理人员提供耗材购买建议； 2.10 仪器安全性检查、仪器性能状态检查（空白、检出限、精密度、准确度、稳定性试验）。 3、合同期内任一部件（消耗品除外）出现问题，均需更换，费用包含在本次报价中。 4、合同期内消耗品价格按原厂定价七折购买，更换人工费用包含在本次报价中。 5、每次服务后需提供服务报告，并有服务人员签字。 6、由仪器厂家工程师提供技术服务。 7、进行两次巡检，内容包括仪器状况评估、使用的注意事项及根据仪器状况提供预防性防护的建议。 |

- ★四、商务要求

1、合同签订：自成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2、服务期限：2025年7月1日至2026年6月30日。

3、服务地点：四川省自贡生态环境监测中心站指定地点。

4、报价方式：采用固定总价的定价方式，供应商报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现。采购人不再另行向成交供应商支付任何费用。

5、付款方式：签订合同后，采购人收到供应商开具合同金额的30%合法有效票据凭证资料，采购人30日内支付该款项；2025年11月30日前供应商应完成一次预防性维护，预防性维护完成后，采购人收到供应商开具合同金额的20%合法有效票据凭证资料，采购人10个工作日内支付该款项；在无服务质量问题的前提下，2026年3月30日前供应商开具合同金额的25%合法有效票据凭证资料，采购人接到凭证资料后于10个工作日内支付该款项，2026年6月30日前供应商开具合同金额的25%合法有效票据凭证资料，采购人接到凭证资料后于10个工作日内支付剩余款项。

6、验收标准：本项目采购人将严格按照采购文件、成交供应商响应文件、采购合同约定内容及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

说明：本章中以“★”标示的内容为本次采购项目的实质性要求，供应商如不满足将作无效响应处理。