采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况：广元市利州区盘龙镇卫生院医疗设施设备采购项目。

二、技术参数及配置：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式心电图机 | - ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集； - ★2.频率响应：0.01-500Hz； - ★3.耐极化电压：±900mV； - 4.输入阻抗：≥100MΩ； - ★5.采样率：每个导联64000Hz； - 6.共模抑制比：≥140dB； - 7.A/D转换：24bit； - ★8.基漂滤波0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz； - 9.灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）； - 10.设备内置存储器，存储病历800例； - 11. 7.0英寸彩色高清液晶显示屏； - 标配内置热敏式点阵打印机； - 热敏打印机记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1； - 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm； - 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印； - 自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输； - 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率； - ★18.可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告； - ★19.支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作； - 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量； - 内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时以上。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 空气消毒机 | - 移动式，外观尺寸：340×430×970mm； - 适用体积：≤100m³； - 循环消毒风量：≥1000m³/h； - 采用1至13000V可调高压静电场吸附除尘、杀菌、消毒、除异味； 5.等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥30000小时； - 6.等离子体密度值为1.28×1017～6.36×1017m³； - 7.细菌总量≤108cfu/m； - 8.消毒时空气中臭氧浓度：≤0.04mg/m³； - 9.负离子发生量：≥2.15×107个/cm； - 10.对空气中自然菌的杀灭率≥91.98%； - 11.对空气中白葡萄球菌杀灭率≥99.98%； - 12.额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤140W，额定频率：50Hz±1Hz； - 13.噪音：≤60dB。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 排痰机 | - 产品通过ISO9001和ISO13485质量管理体系双认证（提供权威机构证书）；整机通过电磁兼容（EMC）检测(权威机构检测报告)； - 全智能液晶触摸彩色大屏幕，中文菜单，显示实时频率、压力等级、定时剩余时间、运行模式、实时频率变化曲线； - 气流振动频率：5-20HZ，连续可调，步距1Hz； - 压力等级：1-30级，连续可调； - 定时范围：1min-99min； - 触摸屏操作和按键操作方式可任意选择，满足不同人员操作需求； - ★7.具备一种手动模式、八种自动模式和两种自定义模式；自定义模式可自由编辑运行参数并储存，可每10秒编辑一种振动频率；(提供操作说明，曲线变化图)； - ★8.手动模式具备运行调节频率、压力和锁定功能； - 具备线控器：控制手柄可中断、暂停、启动振动排痰机； - 运行数据可长期存储查看，存储周期可调； - ★11.具备咳嗽暂停功能； - 12.背心由外套、气囊、内衬三部分组成，可以拆卸进行清洗和消毒。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 中频治疗仪 | - 大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步/异步转换功能； 并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然； - 双通道输出方式：可同步或异步输出,含两组中频电疗法，含一组干扰电疗法； - 内存99处方： 低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法； - 主要临床适用范围：颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗（注册证为准）； - 工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz； - 功率：90VA； - 电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%； - 电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%； - 电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%； - 电疗仪其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值； - 电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%； - 12.电疗仪的调幅度为：0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%； - 13.电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%； - 14.电疗仪输出的调制波形有九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定； - 15.电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA； - 16.电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃； - 17.输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）； - 18.通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。 | 3 | 台 |  |

三、技术要求：

★1.供应商必须保证提供的货物(包括零部件等)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡磋商文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

2.供应商应按采购文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时，且货物的表面无划伤、碰撞现象，设备运行正常。

3.安装调试要求：

3.1供应商负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由成交供应商负责提供。

3.2设备到达采购人生产现场后，供应商应在3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。

3.3设备安装调试期间，供应商应服从采购人相关管理规章制度，不损坏采购人房屋建筑及设施设备，安装调试期间不妨碍采购人工作正常开展，保持现场清洁卫生，做到人走净场。

四、商务要求：

1.交货期：签订合同后15日内完成交货和安装调试并通过采购人验收使用。

2.交货地点: 广元市利州区盘龙镇卫生院。

3.支付方式：合同签订后预付合同金额40%，验收合格后成交供应商凭全额有效发票，采购人支付合同价款的55%，设备运行1年后（验收合格次日起计算）无任何质量问题三十日内采购人支付合同价款的5%。

4.验收：

4.1验收主体：广元市利州区盘龙镇卫生院。

4.2验收程序：采购人在收到成交供应商发出验收申请后3日内做出出面答复并完成验收。

4.3验收内容：本项目所涉及的货物参数配置、技术要求内容及形成的资料等。

4.4验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

★5.供应商的报价应包括货物成本、货物运输、人工、安装、调试、利润、税费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

6.售后服务要求：

6.1本项目采购货物售后服务期限为1年，售后服务期限内货物出现质量问题，供应商承担修理调换的费用。

6.2供应商应提供7×24小时服务；在质量保证期内应当为采购人技术支持和服务，质保期过后终生有偿维护。

6.3电话响应：采购人遇到使用及技术问题，供应商应为采购人提供技术支持电话或相关服务，解答采购人在使用中遇到的问题，1小时内为采购人提出解决问题的办法。

6.4现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话响应不能解决的，供应商应在8小时内派出专业人员进行技术支持并解决问题。如出现任何质量问题供应商须1小时响应，24小时内修复完成。若故障没有解决，72小时内提供备机服务，保证采购人正常使用，如需换货或返厂维修的，供应商须在7日内完成。

6.5技术培训支持：供应商应根据本项目设备情况提供详细的设备使用、维护技术培训计划，培训时间、地点、参培人数等在合同中明确。

注：以上★项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则做无效投标处理。